## Foglio1
Caratteristica Fornitura di n. 27 lampade scialitiche su piantana ad uso ambulatoriale da destinare a diverse strutture dell’ASL n. 3 di Nuoro.	Quantità	P.Unitario	cod. prodotto	TOT iva inclusa	Aliquota Iva
Caratteristiche tecniche minime 17 Lampade Scialitiche: / Basamento munito di ruote (con sistema frenante) per lo spostamento su pavimento di tutta la lampada, Diametro della lampada non inferiore a 38 cm, Diametro campo illuminato (d10) ad un metro di distanza: non inferiore 18 cm, Altezza massima raggiungibile dal faro, rispetto a terra superiore o uguale a 180 cm, Altezza minima raggiungibile dal faro, rispetto a terra, inferiore o uguale a 120 cm, Possibilità di ruotare il braccio orizzontalmente, rispetto all’asse dello stativo, in un range di almeno 60 gradi, con garanzia di stabilità anche nelle condizioni di massimo sbracciamento, N. led minimo: 26, Temperatura di colore selezionabile non inferiore a 4000 °K, Possibilità di regolazione dell’intensità luminosa, Intensità luminosa - ad 1m – non inferiore a 100.000 lux, Indice di resa cromatica (CRI) non inferiore a 95 Ra, Durata media LED non inferiore a 50.000 ore, Massima stabilità meccanica sia durante il trasporto che l’utilizzo, Alimentazione 100-240 V – 50-60 Hz – 70VA, Applicazione per piccola chirurgia ambulatoriale	17	2380	SATURNO	2903,6	22
Caratteristiche tecniche minime 10 Lampade scialitiche: Basamento munito di ruote (con sistema frenante) per lo spostamento su pavimento di tutta la lampada, Diametro della lampada non inferiore a 38 cm, Diametro campo illuminato (d10) ad un metro di distanza: non inferiore 18 cm, Altezza massima raggiungibile dal faro, rispetto a terra superiore o uguale a 180 cm, Altezza minima raggiungibile dal faro, rispetto a terra, inferiore o uguale a 120 cm, Possibilità di ruotare il braccio orizzontalmente, rispetto all’asse dello stativo, in un range di almeno 60 gradi, con garanzia di stabilità anche nelle condizioni di massimo sbracciamento, N. led minimo: 26, Temperatura di colore selezionabile non inferiore a 4000 °K, Possibilità di regolazione dell’intensità luminosa, Intensità luminosa - ad 1m – non inferiore a 100.000 lux, Indice di resa cromatica (CRI) non inferiore a 95 Ra, Durata media LED non inferiore a 50.000 ore, Massima stabilità meccanica sia durante il trasporto che l’utilizzo, Alimentazione 100-240 V – 50-60 Hz – 70VA, Applicazione per piccola chirurgia ambulatoriale	10	2980	PENTALED 28	3635,6	22
Conformità alle normative vigenti L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio È previsto il collaudo di accettazione ai sensi delle Norme CEI 62.5 e 62353 da eseguirsi in loco in contraddittorio con il personale del Servizio Ingegneria Clinica o suo delegato ed il personale della Unità Operativa utilizzatrice 3. Si devono prevedere idoneo corso formativo inerente l’utilizzo a norma della attrezzatura biomedicale adeguata. Assistenza e manutenzione "full risk"per i primi 12 mesi, con decorrenza dalla data del collaudo positivo;